ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) на поставку микроскопа медицинского лабораторного (МИКМЕД-6 или эквивалент)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Техническое задание составлено в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.
1.2. Заказчик требует поставку товара, соответствующего всем нижеперечисленным характеристикам. Допускается поставка эквивалентного товара (иного производителя) с характеристиками, не уступающими указанным.
1.3. Все функциональные и технические характеристики должны быть подтверждены регистрационным досье медицинского изделия и официальной инструкцией по эксплуатации производителя при условии поставки микроскопа в лабораторию организации, деятельность которой связана с постановкой диагноза человеку и подконтрольна Росздравнадзору.
Если товар зарегистрирован как изделие медицинского назначения, то он должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
1.4. Для подтверждения соответствия эквивалента, являющегося зарегистрированным как изделие медицинского назначения, участник закупки обязан предоставить в составе заявки копию действующего регистрационного удостоверения РФ и инструкцию по эксплуатации, подтверждающие заявленные характеристики и соответствующие информации, размещенной на сайте Росздравнадзора.

1.5. Товар должен соответствовать позиции КТРУ 26.70.22.150-00000001 «Микроскоп световой стандартный».
* Код ОКПД-2: 26.70.22.150
* Код вида медицинского изделия (номенклатурный): 136360 (Микроскоп световой стандартный)
1.6. Позиция КТРУ 26.70.22.150-00000001 не устанавливает запрета на указание дополнительных характеристик товара. В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ и сведениями, размещенными в карточке КТРУ (графа «Указание дополнительных характеристик» – «Нет», что означает отсутствие запрета), Заказчик вправе детализировать требования к товару, необходимые для обеспечения его соответствия потребностям Заказчика и условиям эксплуатации.
 Все характеристики, указанные в разделах 2, 3 и 4 настоящего ТЗ, являются уточнением функциональных и качественных характеристик товара, предусмотренных позицией КТРУ, и направлены на описание объекта закупки с учетом специфики его использования в медицинской лаборатории.
* Установление данных характеристик не влечет за собой ограничение количества участников закупки, так как на рынке РФ присутствуют медицинские изделия различных производителей (в том числе указанных в п. 5), соответствующие данным уточненным требованиям.

1.7. Статус документации и область применения:
Настоящее Техническое задание составлено исключительно на основании официальной инструкции по эксплуатации, размещенной на сайте Росздравнадзора для микроскопа, зарегистрированного в качестве медицинского изделия. Данная инструкция является единственным достоверным источником информации о характеристиках и комплектации зарегистрированного изделия.

- ТЗ предназначено для поставки микроскопа в медицинские учреждения, деятельность которых связана с диагностикой заболеваний человека и подконтрольна Росздравнадзору.

- Включение в комплектацию микроскопа любых компонентов и аксессуаров, не указанных в регистрационном досье и официальной инструкции, ведет к изменению вида медицинского изделия. Товар с измененной комплектацией считается незарегистрированным медицинским изделием, что влечет административную и налоговую ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1.8. Особые условия для поставки в организации, не связанные с медицинской диагностикой:
Если поставка осуществляется заказчику, деятельность которого не связана с постановкой диагноза человеку, это не отменяет факта регистрации микроскопа как медицинского изделия. В таком случае:

- Поставка аксессуаров, не включенных в регистрационное досье, в общей комплектации микроскопа не допускается.

- Такие аксессуары могут быть поставлены отдельными позициями как совместимое оборудование с соответствующим налогообложением.

1.9. Нормативная база:
Все требования к товару установлены с учетом следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования».

- ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования».

- ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

- Приказ Минздрава РФ от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

2. Характеристики товара

| Наименование характеристики | Значение характеристики (согласно инструкции) | Единица измерения | Инструкция по заполнению в заявке | Обоснование включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методы исследования | В проходящем свете с освещением по методу светлого поля | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Метод светлого поля является базовым и наиболее распространенным в клинической лабораторной диагностике. Он необходим для изучения окрашенных и неокрашенных препаратов (мазков, гистологических срезов), а также биологических жидкостей, что обеспечивает выполнение стандартных диагностических задач, предусмотренных назначением микроскопа. |
| Дополнительные методы исследования и аксессуары (обеспечиваются при дополнительной комплектации СОВМЕСТИМЫМИ устройствами, указанными в инструкции по эксплуатации на микроскоп) | Темное поле; Фазовый контраст; Поляризация; Люминесценция (флуоресценция); Анализ изображений посредством цифровой камеры и программного обеспечения. Объективы (2х, 20х, 50х, 60х) и окуляры (5х, 15х, 10х со шкалой), не входящие в основной комплект и имеющие отличные от них характеристики | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Наличие конструктивной возможности для установки дополнительных устройств расширяет диагностический потенциал лаборатории. Это позволяет в будущем проводить исследования малоконтрастных объектов, выявлять анизотропные структуры, диагностировать инфекционные заболевания методом люминесценции. Указание на возможность, а не обязательную поставку, не ограничивает конкуренцию и соответствует описанию функционала микроскопа в РЭ. |
| Диапазон видимого увеличения микроскопа | от 40 до 1000 (с объективом 100х и окуляром 10х) или до 1500 (с опциональным окуляром 15х) | Крат | Участник закупки указывает конкретное значение верхней и нижней границы | Обоснование: Диапазон увеличения от 40 до 1000 крат необходим для полного цикла работы: от обзорного исследования препарата до детального изучения морфологии клеток и идентификации микроорганизмов под иммерсией. |
| Тип коррекции объективов | Планахроматы | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Планахроматическая коррекция обеспечивает исправление кривизны поля изображения, что дает резкое и четкое изображение по всему полю зрения. Это критически важно при морфологических исследованиях, когда требуется одновременный анализ всех структур в поле зрения, снижает утомляемость врача и повышает точность диагностики. |
| Оптическая длина тубуса | бесконечность | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Оптическая система, рассчитанная на "бесконечность", является современным стандартом. Она позволяет вводить в параллельный ход лучей дополнительные устройства без ухудшения качества изображения, что обеспечивает гибкость в конфигурировании микроскопа. |
| Наличие тринокулярной насадки | Да | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Наличие тринокулярной насадки необходимо для одновременного визуального наблюдения и подключения цифрового оборудования для документирования результатов, архивирования изображений и проведения консультаций. |
| Угол наклона окулярных тубусов | 30 | Градус | Значение не может изменяться | Обоснование: Эргономичный угол наклона окуляров 30° обеспечивает естественное положение головы и шеи исследователя во время длительной работы, что предотвращает развитие профессиональных заболеваний. |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | От ≥ 47 до ≥ 74 | Миллиметр | Значение не может изменяться | Обоснование: Диапазон регулировки межзрачкового расстояния от 47 до 74 мм необходим для комфортной работы всех сотрудников лаборатории независимо от их индивидуальных анатомических особенностей. |
| Посадочный диаметр окуляров | 30 | Миллиметр | Значение не может изменяться | Обоснование: Стандартный посадочный диаметр (30 мм) гарантирует возможность использования штатных окуляров с широким полем зрения и их легкую замену. |
| Комплектация окулярами | Широкопольные окуляры (WF) увеличением 10х с линейным полем 22 мм, диоптрийная подвижка ±5 дптр. Количество: 2 шт. | Штука | Участник закупки указывает конкретные значения: 2 шт., 10х/22, ±5 | Обоснование: Широкопольные окуляры увеличивают область обзора, что ускоряет просмотр препарата. Диоптрийная подстройка каждого окуляра необходима для пользователей с разным зрением, позволяя работать без очков и снижая нагрузку на глаза. |
| Возможность работы в очках | Да | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Обеспечивает комфортную работу для сотрудников, постоянно использующих корректирующие очки, позволяя им не снимать очки во время проведения анализов и не снижать остроту зрения. |
| Револьверное устройство | Пятигнездное, обеспечивающее фиксацию объективов в рабочем парфокальном положении. Должно иметь наклон в сторону штатива для удобства работы с препаратами. Обеспечивает вращение как по часовой стрелке, так и против нее для смены объективов. | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Наклон револьвера к штативу обеспечивает удобный доступ к предметному столику для смены препаратов. Парфокальность объективов критически важна для быстрой смены увеличений без потери времени на повторную фокусировку, повышая производительность труда. |
| Объективы | С маркировкой "Plan", с указанием апертуры и иммерсии. Комплект объективов: 4х/0,10; 10х/0,25; 40х/0,65; И объектив 100х/1,25 Oil (для работы с масляной иммерсией) Объективы 40х и 100х имеют пружинящие оправы для защиты препарата. | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Пружинящие оправы на объективах с малым рабочим расстоянием (40х и 100х) критически важны для предотвращения повреждения как дорогостоящей оптики, так и исследуемого препарата, особенно в учебных или интенсивных лабораторных условиях. Наличие масляно-иммерсионного объектива с апертурой 1,25 обязательно для достижения максимального разрешения, необходимого для бактериоскопии и других тонких диагностических исследований. |
| Парфокальность объективов | Объективы в комплекте поставки должны быть парфокальными | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Парфокальность объективов является критической характеристикой, повышающей производительность труда лаборанта. Она позволяет быстро менять увеличение без существенной потери времени на повторную фокусировку, что особенно важно при просмотре большого количества образцов. |
| Тип конденсора | Конденсор светлого поля, числовая апертура 1,25 (с иммерсией), центрируемый, с ирисовой апертурной диафрагмой, имеющей риски для объективов разных увеличений. | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Высокоапертурный конденсор (1,25) необходим для работы с иммерсионными объективами. Наличие ирисовой апертурной диафрагмы с рисками позволяет точно и быстро настраивать освещение для каждого объектива, что напрямую влияет на контраст и качество диагностического изображения. |
| Координатный предметный столик | Должен быть оборудован препаратодержателем, обеспечивающим возможность одновременной установки и последовательного перемещения одного или одновременно двух стандартных предметных стекол без их снятия. Диапазон перемещения: ≤ 79х54 мм. Цена деления шкал: 1 мм. Цена деления нониусов: 0,1 мм. | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретные значения диапазона перемещения. Значения цен делений не может изменяться | Обоснование: Диапазон перемещения позволяет просматривать всю площадь стандартного предметного стекла. Наличие нониусов с ценой деления 0,1 мм необходимо для точного позиционирования препарата и возможности повторного нахождения интересующей области, что важно при динамическом наблюдении. |
| Рукоятки перемещения предметного столика | Коаксиальные, расположенные на одной оси | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Коаксиальное расположение рукояток управления препаратом обеспечивает эргономичность и удобство работы, позволяя оператору манипулировать образцом одной рукой, не отрываясь от наблюдения. |
| Механизм фокусировки | Коаксиальный, раздельный: грубая и тонкая фокусировка. Цена деления тонкой фокусировки: 0,002 мм. Наличие кольца регулировки жесткости хода грубой фокусировки. | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Раздельные коаксиальные рукоятки позволяют быстро сфокусироваться на объекте (грубая) и затем точно настроить резкость (тонкая) с микронной точностью. Регулировка жесткости хода предотвращает самопроизвольное опускание столика под тяжестью препарата. |
| Источник света | Галогенная лампа 12В/20Вт (или эквивалентная) или светодиод (не более 20 Вт) | — | Участник закупки указывает конкретный тип и мощность | Обоснование: Светодиодный источник предпочтительнее, так как обеспечивает стабильную цветовую температуру, близкую к дневному свету (важно для цветопередачи), имеет длительный срок службы и низкое тепловыделение. |
| Конструкция узла коллектора и доступ к источнику света | Выдвижной на направляющих (салазках), обеспечивающий доступ к источнику света без демонтажа штатива. Наличие вентиляционных отверстий. | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Обеспечивает оперативный и безопасный доступ для замены источника света непосредственно на рабочем месте, исключая необходимость разборки микроскопа и его снятия с рабочей поверхности, что минимизирует время простоя оборудования. |
| Регулировка яркости источника света | Плавная | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Плавная регулировка яркости позволяет гибко настраивать уровень освещенности для каждого типа препарата и объектива, снижая утомляемость глаз. |
| Наличие светофильтров | синий, зеленый, желтый, по 1 шт. каждого для установки в конденсор | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Комплект светофильтров расширяет диагностические возможности: синий фильтр (дневной свет) улучшает разрешение, зеленый повышает контраст при работе с окрашенными препаратами крови, матовый/желтый снижает яркость для комфорта. |
| Комплектация | Сетевой шнур; иммерсионное масло (флакон); защитный чехол; запасные предохранители. | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Указанная комплектация необходима для немедленного ввода микроскопа в эксплуатацию. Иммерсионное масло требуется для работы с основным диагностическим объективом 100х. |
| Состояние оптических элементов | Оптические поверхности чистые, без видимых загрязнений, следов иммерсии, царапин и выбоин | — | Значение не может изменяться | Обоснование: Данное требование гарантирует поставку нового, не бывшего в употреблении товара надлежащего качества, оптические характеристики которого соответствуют заводским. Наличие дефектов оптики делает невозможным получение четкого диагностического изображения. |
| Конструкция штатива | Цельнометаллическая литая конструкция, обеспечивающая жесткость и стабильность оптической системы, а также защиту фокусировочного механизма от деформаций и внешних воздействий. Наличие декоративных или технологических отверстий в конструкции допускается, если это не снижает жесткость штатива. | — | Значение не может изменяться |  |
| Напряжение и частота электропитания | ~220 В (±22 В), 50 Гц (±0,4 Гц) | В, Гц | Значение не может изменяться | Обоснование: Соответствие стандартному напряжению и частоте российской электросети обеспечивает возможность подключения оборудования без дополнительных преобразователей, что является обязательным требованием безопасности. |